LED 스탠드 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

□ 소비자 설문조사 결과 선호도가 높은 12업체 12종 모델 선정

LED 스탠드 소비자 설문조사(전국 성인남녀 1,000명, 2016. 2)

ㅇ 제품형태 : 스탠드형 제품(클립형, 휴대용은 제외)

ㅇ 소비전력 : 5 W ~ 10 W(USB 충전포트 전력 제외)

ㅇ 색온도 : 백색계열 광원이 가능한 제품

[ LED 스탠드 시험대상 제품 ]
제조·판매사	모델명	제조국	표시소비전력 [W]	구입가격[원]*
다이아소닉테크놀로지	DL-97TH	한국	9	61,460
디비케이	DS-200LS	한국	9	82,510
롯데쇼핑	OP-9378	한국	9	39,000
루체스	LE-200	한국	8	36,900
백산엘앤티	ELX-7300	한국	10	72,270
삼정인버터	SL-830	한국	9	48,220
엘룩스	LT-1411	중국	10	53,770
프리즘	LSP-M08	한국	9.5	71,100
필립스라이팅코리아	71666	중국	6	75,530
한국3M	3M LED 7500	한국	7	76,390
한일가람	ST5000	한국	2~10	69,900
홈플러스	HB-100	한국	9	62,900
* 2016. 3월 기준 가격임.

2		시험·평가 항목 및 방법

□ 시험·평가 항목과 방법은 설문조사 결과를 바탕으로 외부 전문가로 구성된 전문가 위원회 검토를 거쳐 결정

[ 주요 시험·평가 항목 및 방법 ]
시험·평가 항목		시험 내용 및 방법	시험·평가 기준
광 성능	광효율	소비전력[W] 당 광속(빛의 밝기, lm)으로 수치가 높을수록 에너지효율이 우수함	KS C 7656 (이동형 LED 등기구의 안전 및 성능요구사항) 준용
	연색성	자연광(햇빛)에서 보이는 물체의 색과 유사도를 나타낸 것으로 수치가 높을수록 우수함
	조도	스탠드가 40 cm 떨어진 바닥면을 비출 때 중심과 그 주변의 빛의 밝기[lx]를 확인
수명 성능	광속유지율	초기 광속(밝기) 대비 장시간(2,000시간) 점등 후 광속 비율로 높을수록 우수함
안전성	누설전류 (감전보호)	누전 및 감전에 대한 위험 여부 확인	KS C IEC 60598-1 (등기구 일반 요구사항 및 시험) 준용
	전도안정성	6° 경사면에서 제품이 넘어지는지 확인	KS C 7656 준용
전자파 내성		외부의 전자파* 영향에도 제품이 정상적으로 동작하는지 확인 * 정전기내성, 서지, 전기적 빠른 과도현상, 전압강하 및 순간정전, RF 전도 내성, RF 방사 내성을 확인	KN 61547 (일반 조명기기 전기자기적합성 내성 요구사항) 적용
제품 특성	광속(밝기)	초기(100시간 후) 점등 시 빛의 밝기[lm]를 확인	KS C 7656 준용
	소비전력	초기(100시간 후) 점등 시 소비전력 확인
	보유기능	밝기·색온도(광원의 색) 조절, 타이머, 발광부의 상하·좌우 조절 등을 확인	확인시험
	무게	제품의 무게를 확인

3		주요 종합 평가

제품에 따라 광효율, 연색성 등 광 성능과 내구성 등에 차이 있어

□ 제품에 따라 주요성능인 광효율, 연색성 등의 광 성능과 수명성능 등 내구성에도 차이가 있어 가격 및 성능을 고려하여 필요한 제품을 선택하는 것이 바람직함

○ 한국3M(3M LED 7500) 제품*은 광효율과 연색성이 상대적으로 우수하였고, 수명성능도 KS 권장기준을 만족하면서 색온도 조절, 타이머 등의 기능을 보유하고 있었지만, 가격(76,390원)은 상대적으로 높은 수준임.

* 해당 업체에서는 2016년 6월부로 동 제품의 생산이 중단되었다고 밝혀 왔으며, 현재 재고 판매중임.

○ 롯데쇼핑(OP-9378) 제품은 광효율이 상대적으로 우수하고, 연색성은 양호한 수준이면서 수명성능도 KS 권장기준을 만족했지만, 상대적으로 보유기능은 적었고 가격(39,000원)은 상대적으로 저렴한 수준임.

○ 한일가람(ST5000) 제품은 USB 충전단자와 발광부 기울임 기능을 보유하고 있었지만, 광효율이 보통 수준이고, 연색성이 KS 권장기준에 미치지 못하면서 가격(69,000원)은 상대적으로 높은 수준임.

○ 프리즘(LSP-M08) 제품은 수명성능이 KS 권장기준을 만족하면서도 색온도 조절, USB충전단자, 타이머 등의 기능을 보유하고 있었지만, 광효율이 보통 수준이고, 연색성이 양호 수준이면서 가격(71,100원)은 상대적으로 높은 수준임.

4		주요 항목별 시험·평가 및 조사 결과

가. 광 성능

□ 제품별로 광효율 차이 있어

ㅇ 광효율은 소비전력[W]당 밝기(광속, lm)으로, 광효율 수치가 높을수록 전력을 효율적으로 사용하는 우수한 제품임.

- 롯데쇼핑(OP-9378), 백산엘앤티(ELX-7300), 한국3M(3M LED 7500) 등 3개 제품은 광효율이 60 [lm/W]이상으로 높아 상대적으로 “우수(★★★)”한 수준으로 평가됨.

- 디비케이(DS-200LS), 루체스(LE-200) 등 6개 제품은 광효율이 50 [lm/W] 이상으로 상대적으로 “양호(★★)”한 수준으로 평가됨.

- 다이아소닉테크놀로지(DL-97TH), 프리즘(LSP-M08), 한일가람(ST5000) 등 3개 제품은 광효율이 45 [lm/W]이하로 낮아 “보통(★)” 수준으로 평가됨.

[ 광효율 평가결과 ]
판매업체	모델명	평가결과 (광효율)
롯데쇼핑	OP-9378	★★★
백산엘앤티	ELX-7300
한국3M	3M LED 7500
디비케이	DS-200LS	★★
루체스	LE-200
삼정인버터	SL-830
엘룩스	LT-1411
필립스라이팅코리아	71666
홈플러스	HB-100
다이아소닉테크놀로지	DL-97TH	★
프리즘	LSP-M08
한일가람	ST5000
[기호의 표시] ★★★(상대적 우수) ★★(양호) ★(보통) ※ 제품의 최대 밝기 조건에서 측정한 결과임.

□ 제품별로 연색성 차이 있어

ㅇ 광원에서 나오는 빛에 의해 물체의 색이 달라져 보이게 되는데 광원이 태양광과 비슷해야 물체의 원 색을 볼 수 있으며, 이를 수치로 나타낸 연색성이 높을수록 우수한 제품임.

- 시험 결과, 다이아소닉테크놀로지(DL-97TH), 한국3M(3M LED 7500) 등 2개 제품은 연색성이 91 이상으로 높아 상대적으로 “우수(★★★)”한 수준으로 평가됨.

- 롯데쇼핑(OP-9378), 삼정인버터(SL-830) 등 9개 제품은 연색성이 81 이상으로 상대적으로 “양호 (★★)”한 수준으로 평가됨.

- 한일가람(ST5000) 제품은 연색성이 80 미만으로 KS 기준(80 이상)에 만족하지 못하는 것으로 나타남.

[ 연색성 평가결과 ]
판매업체	모델명	평가결과 (연색성)
다이아소닉테크놀로지	DL-97TH	★★★
한국3M	3M LED 7500
디비케이	DS-200LS	★★
롯데쇼핑	OP-9378
루체스	LE-200
백산엘앤티	ELX-7300
삼정인버터	SL-830
엘룩스	LT-1411
프리즘	LSP-M08
필립스라이팅코리아	71666
홈플러스	HB-100
한일가람	ST5000	△
[기호의 표시] ★★★(상대적 우수) ★★(양호) △(한국산업표준 미달) ※ 제품의 최대 밝기 조건에서 측정한 결과임.

□ 전 제품 주변이 조도 권장 기준보다 어두워

ㅇ 광원으로부터 나오는 빛이 40 cm 아래 표면을 비출 때의 조도를 측정한 결과, 시험 대상 전 제품이 중심은 KS* 최소 권장기준인 “600 lx(럭스)”보다 밝았으나 주변은 기준에 미치지 못해 다소 어두웠음.

* KS 조도 권장 기준 : 600 lx ∼ 1,500 lx

- LED 스탠드에 대한 한국산업표준(KS C 7656)*에서는 광원에서 40 cm 아래 중앙(❺) 1개 표면과 중앙에서 30 cm 간격으로 8개 주변부 표면의 조도 범위를 600 lx ~ 1,500 lx로 규정하고 있음.

- 시험결과, 대부분 제품들이 중앙(❺) 1개 표면의 조도는 600 lx 이상으로 최소 조도 권장 기준(600 lx 이상)을 만족했으나, 나머지 8개 주변부 표면에서는 최소 조도 권장 기준에 만족하지 못하는 것으로 나타났음.

[ 조도 측정 위치·방법 ]
조도 측정 측면도	조도 측정 표면
* KS C 7656(이동형 LED 등기구의 안전 및 성능 요구사항) 기준 ⇒ 1 ~ 9까지 측정점에서 600 lx ~ 1,500 lx

나. 수명성능

□ 일부 제품 수명성능(광속유지율)에 문제 있어

ㅇ 초기 상태의 밝기(광속) 대비 2,000시간이 지난 후 밝기(광속)의 비율인 광속유지율은 조명제품의 수명성능을 가늠할 수 있는 척도로써 수치가 높을수록 우수함.

- 시험 결과, 삼정인버터(SL-830), 홈플러스(HB-100) 등 2개 제품이 초기 성능 대비 20 % 이상 저하되어 KS 기준(90 % 이상)에 미달하는 하는 것으로 나타나 품질개선이 필요했으며, 나머지 10개 제품은 98 % 이상으로 기준에 만족했음.

- 해당 업체 2개사는 주요부품인 LED를 교체하여 생산하겠다고 밝혀 왔음.

[ 수명성능(광속유지율) 평가결과 ]
판매업체	모델명	평가결과 (광속유지율)
다이아소닉테크놀로지	DL-97TH	○
디비케이	DS-200LS
롯데쇼핑	OP-9378
루체스	LE-200
백산엘앤티	ELX-7300
엘룩스	LT-1411
프리즘	LSP-M08
필립스라이팅코리아	71666
한국3M	3M LED 7500
한일가람	ST5000
삼정인버터	SL-830*	△
홈플러스	HB-100*
[기호의 표시] ○(한국산업표준 적합) △(한국산업표준 미달) * 해당 업체는 LED를 개선품으로 교체하여 생산하겠다고 밝혀 왔음. ※ 제품의 최대 밝기 조건에서 측정한 결과임.

다. 안전성

□ 전 제품 안전성에 이상 없어

ㅇ 전기를 사용하는 제품이 절연 미흡으로 인해 손이 닿을 수 있는 부분에서 전기가 누설되어 감전의 우려가 있는지 누설전류를 확인한 결과 전 제품에서 이상이 없었음.

ㅇ 제품이 넘어지면서 발생할 파손 및 2차 안전사고 예방을 위한 제품설계가 되어있는지 확인하기 위해 6˚ 기울어진 표면에서 넘어짐을 확인한 전도안정성 시험 결과 전 제품에서 이상이 없었음.

라. 전자파 내성

□ 1개 제품 전자파 적합성 기준에 부적합

ㅇ 외부 전자파의 영향에도 LED 스탠드가 정상적으로 동작하는지 전자파 내성을 확인한 결과 백산엘앤티(ELX-7300) 제품이 전원이 꺼지는 등 이상 현상이 발생하여 전자파 적합성 기준에 부적합했음.

- 해당 제품은 전자파 적합성 평가 인증을 받지 않은 것으로 확인되어 관계 기관(중앙전파관리소)에 통보할 예정임.

- 해당 업체는 전자파 적합성 평가 인증 취득 시까지 판매를 중단하겠다고 밝혀 왔음.

[ 전자파 내성 평가결과 ]
판매업체	모델명	평가결과 (전자파 내성)
다이아소닉테크놀로지	DL-97TH	○
디비케이	DS-200LS
롯데쇼핑	OP-9378
루체스	LE-200
삼정인버터	SL-830
엘룩스	LT-1411
프리즘	LSP-M08
필립스라이팅코리아	71666
한국3M	3M LED 7500
한일가람	ST5000
홈플러스	HB-100
백산엘앤티	ELX-7300*	X*
[기호의 표시] ○(전자파 적합성 기준 적합) X(전자파 적합성 기준 부적합) * 전자파 적합성 평가 인증을 받지 않은 제품이며, 인증 취득시 까지 판매를 중단한다고 밝혀 왔음.

마. 제품특성

□ 제품별 광속, 소비전력, 보유기능 및 무게에 차이 있어

ㅇ 제품이 발생시키는 총 빛 에너지(가시광선 대역)의 양인 광속[lm]은 수치가 높을수록 밝은 빛을 낼 수 있으며, 소비전력[W]이 유사한 제품 간에도 광속이 차이가 있었음.

※ 시중에 판매되고 있는 11 W 주광색 전구식형광등에 표기된 광속값은 573 ~ 615 lm 수준이었음.

ㅇ 제품이 동작 중에 소비되는 전력은 제품 별로 차이가 있었음.

[ 광속 및 소비전력 측정 결과 ]
판매업체	모델명	광속(밝기) [lm]	소비전력 [W]
다이아소닉테크놀로지	DL-97TH	480	10.6
디비케이	DS-200LS	522	9.5
롯데쇼핑	OP-9378	619	10.3
루체스	LE-200	475	8.8
백산엘앤티	ELX-7300	701	11.2
삼정인버터	SL-830	487	9.2
엘룩스	LT-1411	564	10.0
프리즘	LSP-M08	366	8.3
필립스라이팅코리아	71666	436	8.2
한국3M	3M LED 7500	461	7.4
한일가람	ST5000	490	12.4
홈플러스	HB-100	454	9.1
※ 제품의 최대 밝기 조건에서 측정한 결과임.

ㅇ 제품별로 밝기 조절 단계, 색온도 조절 기능 유무, USB 충전단자 제공 여부, 타이머(자동꺼짐) 기능 유무, 제품의 상하 높낮이 조절 가능 여부, 좌우조절 가능 여부, 발광부 기울임 가능 여부에서 차이가 있었음.

- 시험 대상 전 제품이 밝기를 조절할 수 있었고, 다이아소닉테크놀로지(DL-97TH), 엘룩스(LT-1411) 등 4개 제품은 색온도(광원의 색)도 조절할 수 있어 선택하여 사용이 가능했음.

- 디비케이(DS-200LS), 프리즘(LSP-M08) 등 6개 제품은 USB 충전 단자를 제공하여 USB 케이블을 이용한 전자기기의 전원 공급이 가능했음.

- 다이아소닉테크놀로지(DL-97TH), 프리즘(LSP-M08), 한국3M(3M LED 7500) 등 3개 제품은 지정된 시간 이후에 자동으로 꺼지게 설정할 수 있도록 타이머 기능을 보유했음.

- 전 제품이 높낮이 조절이 가능했으며, 다이아소닉테크놀로지(DL-97TH), 루체스(LE-200), 엘룩스(LT-1411), 한일가람(ST5000) 등 4개 제품은 좌우 조절, 발광부 각도 조절 기능이 있었음.

ㅇ 무게는 0.69 ~ 1.81 ㎏로 제품별로 차이가 있었음.

[ 보유기능 및 무게 확인 결과 ]
판매업체	모델명	보유기능							무게 [Kg]
		밝기 조절 단계	색온도 조절	USB 충전 단자	타이머	상하 조절	좌우 조절	발광부 기울임
다이아소닉테크놀로지	DL-97TH	5	√	√	√	√	√	√	1.24
디비케이	DS-200LS	5	-	√	-	√	√	-	0.83
롯데쇼핑	OP-9378	5	-	-	-	√	-	-	0.69
루체스	LE-200	3	-	-	-	√	√	√	0.95
백산엘앤티	ELX-7300	4	-	-	-	√	-	√	1.14
삼정인버터	SL-830	5	-	-	-	√	√	-	0.91
엘룩스	LT-1411	10이상	√	√	-	√	√	√	1.40
프리즘	LSP-M08	3	√	√	√	√	-	-	0.93
필립스라이팅코리아	71666	5	-	√	-	√	√	-	1.81
한국3M	3M LED 7500	3	√	-	√	√	√	-	0.98
한일가람	ST5000	6	-	√	-	√	√	√	1.58
홈플러스	HB-100	3	-	-	-	√	-	√	0.92

< 붙임 2 >

LED 스탠드 평가 결과표

판매업체	모델명	제조국	광 성능			수명성능		안전성	전자파 내성	제품특성										구입가격 [원]주2)
			광효율 주1)	연색성 주1)	조도 주1)	광속 유지율 주1)		누설전류 (감전보호), 전도안정성		광속 (밝기) [lm] 주1)	소비 전력 [W] 주1)	보유기능							무게 [Kg]
												밝기 조절 단계	색온도 조절	USB 충전 단자	타이머	상하 조절	좌우 조절	발광부 기울임
다이아소닉 테크놀로지	DL-97TH	한국	★	★★★	△	○		○	○	480	10.6	5	√	√	√	√	√	√	1.24	61,460
디비케이	DS-200LS	한국	★★	★★	△	○		○	○	522	9.5	5	-	√	-	√	√	-	0.83	82,510
롯데쇼핑	OP-9378	한국	★★★	★★	△	○		○	○	619	10.3	5	-	-	-	√	-	-	0.69	39,000
루체스	LE-200	한국	★★	★★	△	○		○	○	475	8.8	3	-	-	-	√	√	√	0.95	36,900
백산엘앤티	ELX-7300주3)	한국	★★★	★★	△	○		○	X주3)	701	11.2	4	-	-	-	√	-	√	1.14	72,270
삼정인버터	SL-830주4)	한국	★★	★★	△	△		○	○	487	9.2	5	-	-	-	√	√	-	0.91	48,220
엘룩스	LT-1411	중국	★★	★★	△	○		○	○	564	10.0	10이상	√	√	-	√	√	√	1.40	53,770
프리즘	LSP-M08	한국	★	★★	△	○		○	○	366	8.3	3	√	√	√	√	-	-	0.93	71,100
필립스라이팅코리아	71666	중국	★★	★★	△	○		○	○	436	8.2	5	-	√	-	√	√	-	1.81	75,530
한국3M	3M LED 7500주5)	한국	★★★	★★★	△	○		○	○	461	7.4	3	√	-	√	√	√	-	0.98	76,390
한일가람	ST5000	한국	★	△	△	○		○	○	490	12.4	6	-	√	-	√	√	√	1.58	69,900
홈플러스	HB-100주4)	한국	★★	★★	△	△		○	○	454	9.1	3	-	-	-	√	-	√	0.92	62,900
<기호의 표시> ○ : 한국산업표준(KS), 전자파 적합성기준 적합 △ : 한국산업표준(KS) 미달 X : 전자파 적합성 기준 부적합 ★★★ : 상대적 우수 ★★ : 양호 ★ : 보통 √ : 기능 있음 - : 기능 없음							주1. 광효율, 연색성, 조도, 광속유지율, 광속, 소비전력은 최대 밝기 조건에서 측정된 결과임. 주2. 구입가격은 2016. 03월 기준임. 주3. 해당 업체에서는 전자파 적합성 평가 인증을 받지 않아 동 제품의 판매를 중단하겠다고 밝혀 왔음. 주4. 해당 업체에서는 동 제품의 LED를 개선품으로 교체하여 생산하겠다고 밝혀 왔음. 주5. 해당 업체에서는 동 제품이 단종되었다고 밝혀 왔으며, 재고 판매 중임.

< 붙임 3 >

LED 스탠드 사용 시 주의사항

권장 조도보다 밝기가 어두운 제품은 단독으로 사용하기 보다는 다른 조명들과 함께 사용하는 것이 좋다.

제품이 넘어지면 파손 및 2차 피해가 발생할 수 있으므로, 기울어진 표면에서 사용 하지 않아야 한다.

제품에 강한 충격을 주지 않도록 주의하여 사용한다.

너무 밝은 빛을 직접 볼 경우 시력에 영향을 줄 수 있어 발광부를 직접 눈으로 쳐다보지 않는다.

제품에 각도 고정용 돌림 나사가 있는 경우, 나사를 풀어 제품의 각도를 변경한 후, 측면의 돌림나사를 조여 확실히 고정시킨 후 사용한다.

제품의 발광부 주변에 종이를 붙이거나, 수건을 얹는 등 발광부에서 발생한 열이 빠져나갈 수 없도록 하지 말아야 한다.

제품 구입 당시 제공된 전원장치(어댑터) 이외의 다른 전원장치를 사용하여 제품을 동작시키지 않는다.

젖은 손으로 조작하거나 젖은 걸레로 제품을 닦지 않도록 한다.

동작 중 제품이 뜨거워 질 수 있으니 폭발이나 발화될 수 있는 인화성 물질을 제품에서 멀리 한다.

< 붙임 4 >

LED 스탠드 구매가이드

모델명 (판매업체)		DL-97TH (다이아소닉테크놀로지)	DS-200LS (디비케이)	OP-9378 (롯데쇼핑)	LE-200 (루체스)	ELX-7300 (백산엘앤티)주3)	SL-830 (삼정인버터)주4)
제품 사진
광성능	광효율주1)	★	★★	★★★	★★	★★★	★★
	연색성주1)	★★★	★★	★★	★★	★★	★★
	조도주1)	△	△	△	△	△	△
수명 성능	광속유지율주1)	O	O	O	O	O	△
안전성	누설전류 (감전보호), 전도안전성	O	O	O	O	O	O
전자파내성		O	O	O	O	X주3)	O
제품특성	광속(밝기)[lm]주1)	480	522	619	475	701	487
	소비전력[W]주1)	10.6	9.5	10.3	8.8	11.2	9.2
	밝기조절단계	5	5	5	3	4	5
	보유기능	㉠㉡㉢㉣㉤㉥	㉡㉣㉤	㉣	㉣㉤㉥	㉣㉥	㉣㉤
	무게[Kg]	1.24	0.83	0.69	0.95	1.14	0.91
제조국		한국	한국	한국	한국	한국	한국
구입가격[원]주2)		61,460	82,510	39,000	36,900	72,270	48,220

모델명 (판매업체)		LT-1411 (엘룩스)	LSP-M08 (프리즘)	71666 (필립스라이팅코리아)		3M LED 7500 (한국3M)주5)	ST5000 (한일가람)	HB-100 (홈플러스)주4)
제품 사진
광성능	광효율주1)	★★	★	★★		★★★	★	★★
	연색성주1)	★★	★★	★★		★★★	△	★★
	조도주1)	△	△	△		△	△	△
수명 성능	광속유지율주1)	O	O	O		O	O	△
안전성	누설전류 (감전보호), 전도안전성	O	O	O		O	O	O
전자파내성		O	O	O		O	O	O
제품특성	광속(밝기)[lm]주1)	564	366	436		461	490	454
	소비전력[W]주1)	10.0	8.3	8.2		7.4	12.4	9.1
	밝기조절단계	10이상	3	5		3	6	3
	보유기능	㉠㉡㉣㉤㉥	㉠㉡㉢㉣	㉡㉣㉤		㉠㉢㉣㉤	㉡㉣㉤㉥	㉣㉥
	무게[Kg]	1.40	0.93	1.81		0.98	1.58	0.92
		중국	한국	중국		한국	한국	한국
제조국
구입가격[원]주2)		53,770	71,100	75,530		76,390	69,900	62,900
<기호의 표시> ○ : 한국산업표준(KS), 전자파적합성기준 적합 △ : 한국산업표준(KS) 미달 X : 전자파적합성기준 부적합 ★★★ : 상대적 우수 ★★ : 양호 ★ : 보통 <보유기능> ㉠색온도조절 ㉡USB충전단자 ㉢타이머 ㉣상하조절 ㉤좌우조절 ㉥발광부기울임					주1. 광효율, 연색성, 조도, 광속유지율, 광속, 소비전력은 최대 밝기 조건에서 측정된 결과임. 주2. 구입가격은 2016년 03월 기준임. 주3. 해당 업체에서는 전자파 적합성 평가 인증을 받지 않아 동 제품의 판매를 중단하겠다고 밝혀 왔음. 주4. 해당 업체에서는 동 제품의 LED를 개선품으로 교체하여 생산하겠다고 밝혀 왔음. 주5. 해당 업체에서는 동 제품이 단종되었다고 밝혀 왔으며, 재고 판매 중임.