< 붙임 1 >

체중계 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

□ 소비자 설문조사 결과 선호도가 높은 전 제품(10업체 10종 모델)

체중계 소비자 설문조사(전국 성인남녀 500명, 2017. 1.)

ㅇ (방식 및 가격대) 체중 및 체지방 측정이 가능하고, 모바일 기기와 연동되는 5만원 미만의 디지털 제품

[ 체중계 시험대상 제품 ]
브랜드명	수입‧판매원	모델명	제조국	구입가격* [원]
바로	㈜위자드랩	W62Max	중국	33,860
브이펄스	㈜퓨전에프앤씨	Fit-Coach Scale	중국	20,800
아이리버	㈜아이리버	SB-L330B	중국	49,500
에스모도	㈜명성	MS-103-1	중국	31,340
윈마이	㈜코마홀딩스	M1302	중국	38,750
유란다	㈜에이치글로벌	CS20I	중국	20,910
인앤아웃	㈜동방유래	W62-WH	중국	45,510
피쿡	㈜이지솔라	S1 Pro	중국	44,530
하이웰	㈜하이웰	HB-F203B	중국	28,820
한경희생활과학	㈜아이티온	HBS-260B	중국	31,330
* ’17년 3월 기준 온라인 쇼핑몰 구입가격임.(배송비 포함)

2		시험·평가 항목 및 방법

□ 소비자 설문조사 결과와 상담사례, 해외 시험사례 및 국내 규격을 종합적으로 검토하여 전문가 자문을 통해 시험·평가 항목 선정

[ 주요 시험·평가 항목 및 방법 ]
시험·평가 항목		시험 내용 및 방법	평가 기준
체중	정확도	o 표준 분동(추)의 무게 값*과 각 제품 측정값의 차이에 따른 정확도 평가 * 20 kg, 60 kg, 100 kg - KS B 5298 (한국산업표준) 주	상대비교
	내구성	o 2,000회의 하중(최대)을 가한 후 제품의 파손·변형 유무와 측정값의 변동 폭이 한국산업표준의 허용 범위를 만족하는지 확인	KS B 5298
	온도변화	o 주위 온도 변화*에 따른 제품의 측정값 변동 폭이 한국산업표준의 허용 범위를 만족하는지 확인 * 저온 10 ℃, 고온 30 ℃ (기준 측정온도 : 20 ℃)	KS B 5298
	반복성	o 5회의 반복 측정을 통해 개개의 측정값의 일치 정도가 한국산업표준의 허용 범위를 만족하는지 확인	KS B 5298
체지방률 정확도		o 체지방률 측정의 기준값*과 각 제품 측정값의 차이에 따른 정확도 평가 * 이중에너지 X-선 흡수법(DEXA)으로 측정한 체지방률 값 ※ 대상자 ： 총 11명(남 5명, 여 6명)	상대비교
겉모양·구조 및 안정성		o 겉모양·구조 - 조립 상태 불량, 예리한 부분, 측정 숫자 치수 등을 확인 o 안정성 - 미끄럼 안정성, 기울임 안정성	KS B 5298 (겉모양·구조) 확인·정보제공 (안정성)
보유기능		o 제품별 보유기능을 확인	-
주) KS B 5298 : 2012 (가정용 체중계)

3		주요 종합 평가

□ 브이펄스(Fit-Coach Scale) 제품은 체중 정확도가 상대적으로 ‘우수’했고, 체지방률 정확도는 ‘양호’한 수준이었으며, 내구성 및 온도변화 등에서 한국산업표준(KS)의 기준을 모두 만족하였음. 맞춤 지도, 사용자 자동 식별 기능 등의 보유기능을 모두 보유하고 있으면서 가격(20,800원)도 가장 저렴함.

□ 유란다(CS20I), 피쿡(S1 Pro), 아이리버(SB-L330B) 제품은 체중 정확도가 상대적으로 ‘우수’했고, 체지방률 정확도는 ‘양호’한 수준이었으며, 내구성 및 온도변화 등에서 한국산업표준(KS)의 기준을 모두 만족하였음.

ㅇ 유란다(CS20I) 제품은 전용 앱을 제공하는 것 외에는 보유기능이 없고, 다른 제품에 비해 소형(28×23 cm)이며, 가격(20,910원)은 저렴한 편임.

ㅇ 피쿡(S1 Pro) 제품은 맞춤 지도 등의 기능을 보유하였으나, 가격(44,530원)은 비싼 편임.

ㅇ 아이리버(SB-L330B) 제품은 자체 측정 기능 등을 보유하였으나, 가격(49,500원)은 가장 비쌌음.

□ 바로(W62Max), 인앤아웃(W62-WH) 제품은 체중 정확도가 상대적으로‘우수’했으나, 체지방률 정확도는 ‘보통’ 수준이었으며, 내구성 및 온도변화 등에서는 한국산업표준(KS)의 기준을 모두 만족하였음.

ㅇ 바로(W62Max) 제품은 전용 앱을 제공하는 것 외에는 보유기능이 없고, 가격(33,860원)은 중간 수준임.

ㅇ 인앤아웃(W62-WH) 제품은 전용 앱을 제공하는 것 외에는 보유기능이 없고, 가격(45,510원)은 비싼 편임.

4		주요 항목별 시험·평가 및 조사 결과

가. 체중

□ 체중 정확도는 제품별 차이 있고, 일부 제품 내구성 등에서 KS 기준 벗어나

ㅇ (정확도) 기준값이 되는 표준 무게(20 ㎏, 60 ㎏, 100 ㎏)를 체중계에 올려놓고 각 제품이 표시하는 측정값과의 차이(오차)를 비교하여 체중 정확도를 평가한 결과, 제품별로 차이가 있었음.

- 바로(W62Max) 등 6개 제품*의 체중 오차는 3개의 표준 무게에서 한국산업표준(KS)의 기준 이내로 나타나 상대적으로 정확도가“우수(★★★)”하였음.

* 바로(W62Max), 브이펄스(Fit-Coach Scale), 아이리버(SB-L330B), 유란다(CS20I), 인앤아웃(W62-WH), 피쿡(S1 Pro),

- 나머지 4개 제품*은 3개의 표준 무게 중 1 ~ 2개의 표준 무게에서 KS 기준에 적합하여“양호(★★)”한 수준으로 평가됨.

* 에스모도(MS-103-1), 윈마이(M1302), 하이웰(HB-F203B), 한경희생활과학(HBS-260B)

ㅇ (내구성) 제품이 측정할 수 있는 최대 하중으로 2,000회를 반복하여 가하였을 때, 각 부분의 파손 및 심한 변형의 발생 여부와 장기간 사용 시 측정값의 차이를 비교하여 내구성을 평가함.

- 전 제품이 내구성 시험 후 각 부분의 파손 및 심한 변형은 없었으나, 에스모도(MS-103-1) 제품의 경우 60 ㎏ 이상의 무게에서 내구성 전과 후의 측정값의 오차가 한국산업표준의 허용 범위*를 벗어났음.

* 내구성 전후 측정값의 오차가 허용차(0.1 ㎏)의 2배 이내

ㅇ (온도변화) 주위 온도(10 ℃, 30 ℃)에 따른 체중계 측정값의 변동 정도가 허용 범위를 벗어나는 제품의 경우 실내 온도에 따라 측정값이 차이가 있을 수 있음.

- 윈마이(M1302) 제품은 저온(10 ℃)의 경우, 60 ㎏ 이상의 무게에서 한국산업표준의 허용 범위*를 벗어나 상대적으로 품질이 미흡하였으며, 나머지 9개 제품은 허용 범위를 만족하였음.

* 온도변화 전후 측정값의 오차가 허용차(0.1 ㎏) 이내

ㅇ (반복성) 반복하여 체중을 측정하는 경우, 개개의 측정값이 일치하는 정도를 나타내는 항목으로, 전 제품이 반복 측정 시 오차가 발생하지 않아 한국산업표준의 허용 범위를 만족하였음.

[ 체중 관련 평가결과 ]
브랜드명	모델명	평가결과
		체중 정확도	내구성	온도변화	반복성
바로	W62Max	★★★	○	○	○
브이펄스	Fit-Coach Scale		○	○	○
아이리버	SB-L330B		○	○	○
유란다	CS20I		○	○	○
인앤아웃	W62-WH		○	○	○
피쿡	S1 Pro		○	○	○
에스모도	MS-103-1	★★	△ 주1	○	○
윈마이	M1302		○	△ 주2	○
하이웰	HB-F203B		○	○	○
한경희생활과학	HBS-260B		○	○	○
[기호의 표시] ★★★(상대적 우수) ★★(양호) ★(보통) ○(한국산업표준 적합) △(한국산업표준 미달)
주1) 변형 및 파손은 없었으나, 내구성 전과 후의 측정값의 오차가 KS 허용 범위를 벗어남. 주2) 저온(10 ℃)에서 측정값의 오차가 KS 허용 범위를 벗어남.

나. 체지방률 정확도

□ 체지방률 정확도는 상대적으로 우수한 제품은 없고 전반적으로 양호한 수준이었으며, 참고 수치로 활용해야

ㅇ 체지방률은 체중에 대한 체지방의 비율로 비만의 진단과 치료 경과를 확인하는 지표로 활용되며, 대상 제품은 모두 생체전기저항분석법*을 이용하여 신체내의 체지방률을 측정하는 방식임.

* 생체전기저항분석법 : 발판의 금속부를 통해 미세한 전류를 흘려보내 조직(지방, 근육 등)의 생물학적 특성에 따른 전기 전도성의 차이를 이용하여 신체 내 지방의 비율을 계산하는 분석 방법

ㅇ 이중에너지 X-선 흡수법(DEXA)**으로 측정한 체지방률을 기준값으로 설정하고 각 제품의 측정값과의 차이를 비교하여 체지방률의 정확도를 평가함.

** 이중에너지 X-선 흡수법(DEXA ; Dual energy X-ray absorptiometry) : 저용량의 방사선을 사용하여 체지방을 측정하는 방식으로, 현재까지 임상에서 사용되고 있는 분석 방법 중 가장 재현성이 좋고 정확도가 높은 것으로 알려져 있음.

ㅇ 모든 제품의 체지방률 측정값은 기준값보다 낮은 경향으로 나타났으며, 체지방률 차이는 3 % 이하의 제품은 없었고, 전 제품이 4 % ~ 9 % 수준이었음.

- 8개 제품*의 체지방률 차이는 평균 4 % ~ 6 %로 정확도가“양호(★★)”한 수준이었음.

* 브이펄스(Fit-Coach Scale), 아이리버(SB-L330B), 에스모도(MS-103-1), 윈마이(M1302), 유란다(CS20I), 피쿡(S1 Pro), 하이웰(HB-F203B), 한경희생활과학(HBS-260B)

- 바로(W62Max), 인앤아웃(W62-WH) 등 2개 제품은 체지방률 차이가 평균 9 %로 정확도가 상대적으로“보통(★)”수준이었음.

[ 체지방률 정확도 평가결과 ]
브랜드명	모델명	평가결과
브이펄스	Fit-Coach Scale	★★
아이리버	SB-L330B
에스모도	MS-103-1
윈마이	M1302
유란다	CS20I
피쿡	S1 Pro
하이웰	HB-F203B
한경희생활과학	HBS-260B
바로	W62Max	★
인앤아웃	W62-WH
[기호의 표시] ★★★(상대적 우수) ★★(양호) ★(보통)

ㅇ 사용자의 신체조건(근육이 많은 체형 등)에 따라 측정값의 결과가 다를 수 있어 체지방률의 측정값은 참고적인 수치로 활용하는 것이 바람직하다는 전문가의 의견이 있었음.

다. 겉모양·구조 및 안정성

□ 겉모양·구조, 전 제품 기준에 적합

ㅇ 부품의 조립과 접합 상태는 양호하여 사람의 피부를 해칠 수 있는 예리한 부분이 없었고, 측정 숫자의 크기는 전 제품이 10 ㎜ 이상으로 한국산업표준의 기준을 만족하였으며, 표시화면은 LED나 LCD가 적용되어 어두운 곳에서도 측정값의 확인이 가능하였음.

□ 미끄럼 및 기울임 안정성에는 전 제품 이상 없어

ㅇ 전 제품이 바닥 접촉면에 고무를 부착하여 쉽게 미끄러지거나 측정 시 움직임에도 위치 변화가 없었고, 체중계 모서리에 한발 또는 양발로 올라갔을 때의 기울임 안정성에도 이상이 없었음.

라. 보유기능

□ 전 제품이 전용 앱(App)을 제공하고, 부가적인 기능은 제품별 차이 있어

ㅇ (전용 앱 제공) 전 제품이 전용 앱(App, 어플리케이션)을 통해 체수분, 근육량 등 다양한 체성분 측정값을 기록 및 관리가 가능했음.

※ 측정값의 정확도를 확인하기 위한 측정법에 신뢰성이 확보되지 않아 측정값들의 정확도는 별도로 확인하지 않았음.

ㅇ 맞춤 지도 등의 부가적인 기능에서는 제품별 차이가 있음.

※ 전용 앱의 업데이트에 따라 추가 또는 변경 될 수 있음.

- <맞춤 지도> 3개 제품*은 사용자의 측정 정보를 기초로 건강관리에 참고할 수 있도록 사용자에게 알맞은 운동 종류, 식단 등의 정보를 제공하는 기능을 보유함.

* 브이펄스(Fit-Coach Scale), 윈마이(M1302), 피쿡(S1 Pro)

- <소셜 미디어 공유> 6개 제품*은 사용자의 측정 정보를 스마트폰 메신저(카카오톡, 라인 등) 및 SNS(페이스북, 트위터 등)에 공유할 수 있는 기능을 보유함.

* 브이펄스(Fit-Coach Scale), 아이리버(SB-L330B), 윈마이(M1302), 피쿡(S1 Pro), 하이웰(HB-F203B), 한경희생활과학(HBS-260B)

- <운동 앱 연동> 2개 제품*은 사용자의 측정 정보를 삼성헬스 및 구글 운동 앱과 연동하여 사용할 수 있는 기능을 보유함.

* 브이펄스(Fit-Coach Scale), 피쿡(S1 Pro)

ㅇ (자체 측정 기능) 10개 제품 모두 모바일 기기를 연동한 체지방 측정은 가능하였고, 그 중 5개 제품*은 모바일과 연동하지 않아도 제품자체에서 체지방 등을 측정할 수 있는 기능을 보유함.

* 브이펄스(Fit-Coach Scale), 아이리버(SB-L330B), 윈마이(M1302), 하이웰(HB-F203B), 한경희생활과학(HBS-260B)

ㅇ (사용자 자동 식별) 2개 제품*은 초기 설정한 사용자 정보를 바탕으로 제품 또는 전용 앱에서 사용자를 자동으로 인식하는 기능을 보유함.

* 브이펄스(Fit-Coach Scale), 윈마이(M1302)

[ 제품별 보유기능 ]
브랜드명	모델명	보유기능
		전용 앱(App) 제공	맞춤 지도	소셜 미디어 공유	운동 앱(App) 연동	자체 측정 기능	사용자 자동 식별
바로	W62Max	□	-	-	-	-	-
브이펄스	Fit-Coach Scale	□	□	□	□	□	□
아이리버	SB-L330B	□	-	□	-	□	-
에스모도	MS-103-1	□	-	-	-	-	-
윈마이	M1302	□	□	□	-	□	□
유란다	CS20I	□	-	-	-	-	-
인앤아웃	W62-WH	□	-	-	-	-	-
피쿡	S1 Pro	□	□	□	□	-	-
하이웰	HB-F203B	□	-	□	-	□	-
한경희생활과학	HBS-260B	□	-	□	-	□	-
[기호의 표시] □ : 해당 기능 보유 - : 해당 기능 없음

< 붙임 2 >

체중계 시험‧평가 결과표

브랜드명 (수입·판매원)	모델명	체중				체지방률 정확도		겉모양·구조 및 안정성 주3	보유기능 주4						제원		구입가격* [원]
		정확도	내구성	온도 변화	반복성				전용 앱(App) 제공	맞춤 지도	소셜 미디어 공유	운동 앱 연동	자체 측정 기능	사용자 자동 식별	크기 (가로×세로) [cm]	무게 [kg]
바로 (㈜위자드랩)	W62Max	★★★	○	○	○	★		○	□	-	-	-	-	-	30×30	1.6	33,860
브이펄스 (㈜퓨전에프앤씨)	Fit-Coach Scale	★★★	○	○	○	★★		○	□	□	□	□	□	□	30×30	1.6	20,800
아이리버 (㈜아이리버)	SB-L330B	★★★	○	○	○	★★		○	□	-	□	-	□	-	31×31	1.9	49,500
에스모도 (㈜명성)	MS-103-1	★★	△ 주1	○	○	★★		○	□	-	-	-	-	-	30×30	1.8	31,340
윈마이 (㈜코마홀딩스)	M1302	★★	○	△ 주2	○	★★		○	□	□	□	-	□	□	33×33	2.2	38,750
유란다 (㈜에이치글로벌)	CS20I	★★★	○	○	○	★★		○	□	-	-	-	-	-	28×23	1.2	20,910
인앤아웃 (㈜동방유래)	W62-WH	★★★	○	○	○	★		○	□	-	-	-	-	-	30×30	1.6	45,510
피쿡 (㈜이지솔라)	S1 Pro	★★★	○	○	○	★★		○	□	□	□	□	-	-	34×26	1.7	44,530
하이웰 (㈜하이웰)	HB-F203B	★★	○	○	○	★★		○	□	-	□	-	□	-	30×26	1.4	28,820
한경희생활과학 (㈜아이티온)	HBS-260B	★★	○	○	○	★★		○	□	-	□	-	□	-	30×26	1.4	31,330
기호의 표시	★★★ : 상대적 우수 ★★ : 양호 ★ : 보통						주4. 보유기능 [전용 앱(App)의 업데이트에 따라 추가 또는 변경 될 수 있음.] ▸전용 앱(App) 제공 : 체중 및 체지방률 측정값을 기록 및 관리하는 전용 앱 제공 ▸맞춤 지도 : 사용자의 측정 정보를 기초로 알맞은 운동 종류, 식단 등의 정보를 제공하는 기능 ▸소셜 미디어 공유 : 사용자의 측정 정보를 스마트폰 메신저 및 SNS에 공유할 수 있는 기능 ▸운동 앱 연동 : 삼성헬스 및 구글 운동 앱과 연동하여 사용할 수 있는 기능 ▸자체 측정 기능 : 모바일과 연동하지 않아도 제품자체에서 체지방 등을 측정할 수 있는 기능 ▸사용자 자동 식별 : 전용 앱 또는 제품에서 사용자를 자동으로 인식하는 기능
	○ : 한국산업표준(KS) 적합(이상 없음) △ : 한국산업표준(KS) 미달(이상 있음)
	□ : 해당 기능 보유함 - : 해당 기능 없음
	* : ’17년 3월 기준 온라인 쇼핑몰 구입가격(배송비 포함)
주1. 변형, 파손 등 이상이 없었으나, 내구성 전후 측정값의 오차가 KS 허용 범위를 벗어남. 주2. 온도변화(10 ℃)에 따른 측정값의 오차가 KS 허용 범위를 벗어남. 주3. 조립 상태 불량, 예리한 부분 등의 겉모양·구조와 미끄럼 및 기울임 안정성

< 붙임 3 >

체중계 사용방법 및 주의사항

체중계 사용방법

□ 정확한 측정을 위하여 평평하고 단단한 바닥면에 체중계를 위치한 후 사용한다.

□ 측정 시 발바닥의 이물질을 제거한 후 맨발로 올라가고, 측정 중에는 움직임을 최소화 한다.

・ 굳은 살이 두꺼운 경우 체지방률 측정값이 불안정 하거나 측정이 불가능 할 수 있음.

□ 정확한 체지방률 측정을 위하여 매일 동일시간대 동일조건에서 측정하는 것이 좋다.

※ 체지방률 측정값은 참고용이며, 정확한 체지방률 측정을 위해서는 의료기기 수준의 체지방 측정 장비를 활용하는 것이 좋음.

체중계 사용 시 주의사항

□ 다음과 같은 상황에서는 체지방률 값의 변동이 크기 때문에 측정을 자제하는 것이 좋다.

・ 격렬한 운동 후

・ 사우나 혹은 목욕 후

・ 과음한 후

・ 과식하거나 많은 물을 마신 후

□ 체내에 의료기기 또는 전자 장치(심장 박동 조절기 등)가 있는 경우 담당의사와 상의한 후 사용한다.

□ 넘어질 위험이 있으므로 한발로 체중계 모서리에 올라가지 않는다.

□ 체중계를 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 분리하여 보관하고, 체중계 위에 물건을 올려놓지 않는다.